## RS240
供货清单
项目名称 | 数量 | 备注
医用胶片扫描仪 | 1 | 参数见下表
医用胶片扫描仪软件 | 1 | 参数见下表
医用显示器 | 1 | 参数见下表
制图显示器 | 1 | 参数见下表
玉环市公安局采购医用扫描仪、软件参数
产品一、2MP医用显示器 推荐型号 艺卓RS240 |  |  | 推荐品牌：安健 型号：Angell-990
序号 | 规格 | 艺卓RS240 | 一、硬件参数：
序号 | 指标项 | 技术规格要求 |  | 1.额定电压/频率： 220V /50HZ
★1 | 屏幕尺寸≥ | 屏幕对角线尺寸21.3英寸 |  | 2.最大电源功率：40W
2 | 屏幕分辨率 | 1200×1600（竖），1600×1200（横），横竖可以自由切换 |  | 3.最大灰度参数： 16bits
★3 | 显示颜色 | 10 位色彩 (DisplayPort) ：10.7 亿色彩（最大） | * | 4.扫描速度:≤13.5秒
|  | 8位色彩：16.77 百万色彩选自 680 亿调色板 | * | 5.最大光学分辨率：≥800dpi
★4 | 亮度（标准） | 800 cd/㎡ |  | 光密度范围： 0~4.0D
5 | 对比度 | 1400:01 | * | 6.胶片尺寸： 大于5″×7″到 小于14″×17″
★★6 | 内置电源 | 必须采用内置电源，电源管理模式为: DVI DMPM,内置电源AC100-120V,200-240 |  | 7.图像失真率：＜1%
7 | 传感器 | 背光传感器，，人体感应传感器（机器前端） |  | 8.扫描元件：专用μ－lens CCD（6线微透镜）
8 | 品控管理软件 | RadiCS LE软件系统对灰阶和亮度进行校正 | * | 9.除尘方式 ：自动除尘
9 | 屏幕均匀性系统 | 数字均匀均衡DUE系统保证亮度和色度均匀性 | * | 10.透射光源:冷阴极射线管
★10 | 灰阶/彩色切换 | 一键切换灰阶-彩色 |  | 11.适宜环境温度：5℃-35℃
★11 | 国标及安全标准 | CCC 、IEC60601-1认证，FDA认证、ROHS中国、提供证书复印件 |  | 12.适宜环境湿度：湿度：10-80% 无凝露
12 | 保修 | 整机保修5年 |  | 13.材质：ABS外壳
★13 | 其它要求 | 附有机器外观实物图。提供官网地址、参数屏幕截图,确保资料真实 | * | 14.提供一年原厂家授权书及售后服务承诺函，原厂工程师上门安装调试。
★为必须满足，只接受内置电源机器投标。 |  |  | 二、软件参数：
1.登记扫描，受检人查询功能
受检人信息登记、修改、删除、查询；申请单、鉴定报告扫描
产品二、制图显示器推荐型号优派ViewSonic VP2468 |  |  |  | 2.胶片扫描功能
LCD 面板 | 面板类型 | IPS |  | 扫描的图象直接转换成标准DICOM3.0格式保存入库。
| 屏幕尺寸 | 23.8" |  | 3.网络功能
| 最佳分辨率 | 1920x1080 @75Hz |  | 扫描图像可发送到任何遵从DICOM 3.0标准的PACS/HIS/RIS系统
| 亮度 | 250cd/㎡ |  | 4.图像保存
| 对比度 | 1000:01 |  | 定期刻录受检人图像信息到光盘保存，根据受检人信息查询光盘图像
| 动态对比度 | DCR2000W:1 |  | 5.鉴定报告和专家系统
| 可视角度（水平/垂直） | 水平：178度；垂直：178 度 (CR>10) |  | 提供鉴定报告模板方便生成鉴定报告书，可以直接打印图文报告。
| 反应时间 | 5ms |  | 6.鉴定报告格式可进行个性化设置。
| 点距 | 0.2745mm |  | 激光胶片输出
| 色域 | 100%sRGB |  | DICOM胶片打印，能够进行图像的选择编辑，区域选取打印，拼图打印等。
| 表面涂层 | 防眩晕光学技术 |  | 7.图像处理功能
连接 | 视频 | HDMI1.4 x 2, DP, mini DP, DP out |  | （1）具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、多幅图像同时处理等图像处理功能。
| 音频 Out | Audio out, |  | （2）可以对各种长度、角度、面积进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注。
| 电源 | 3-pin 交流电输入 |  | （3）可以调阅不同受检人的图像进行对比显示，方便研究案例。
USB |  | x4 |  | （4）图像切割功能，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列。
输入信号 | 数字 | HDMI, DP |  | （5）扫描图像可以另存为JPG，BMP格式，方便Word、 PowerPoint调用图像写论文。
| 频率 | 水平： 15-90KHz； 垂直：24-75Hz |  | （6）图像采集支持数码摄像或照片扫描格式。
兼容性 | PC | DP 至1920x 1080 非交错讯号 | * | （7）系统智能定标，可进行曲线与直线定标，精确进行体表损伤面积测量，关节活动角度测量。
| Mac® | Power Mac 可达1920 x 1080 | 说明 | 1、带“*”项需实质性响应，必须满足。 2、此次扫描仪用于公安系统法医临床检验鉴定用，设备和软件须与公安系统完全对接，如采用其他品牌型号，须在预中标公示当日内向采购方提供竞标品牌型号书面文件，包括招标参数响应表及招标参数提到的功能截图及质保函。 3、如发现预成交供应商资格无效或预成交供应商放弃成交资格，则按供应商评标排序结果依次替补，或重新组织招标。
电源 | 电压 | 交流 100-240V / 50-60Hz
| 功率 | 22W(typ) 17W(ECO)
人体工学 |  | 倾斜:-5~21度,水平旋转:120度,垂直旋转:0~90度,高度调节:0~130mm
操作环境 | 温度 | 0～40℃（32 ～ 104℉）
| 湿度 | 20 ～ 90%（无凝结状态）
外观尺寸 (WxHxD) (inch/mm) | 含底座 | 538.67 mm (W) x519.48 mm (H) x215 mm (D)
| 不含底座 | 538.67 mm (W) x 311.2 mm (H) x 48.08 mm (D)
| 包装尺寸 | 650 mm (W) x 420 mm (H) x 270 mm (D)
重量 | 含底座净重 | 5.65 Kg
| 不含底座净重 | 3.189 Kg
| 包装重量 | 7.75 Kg
壁挂 | VESA® | 100mm*100mm
保修 |  | 原厂3年保修
以上技术参数所提及品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他品牌型号参与投标。