玉环市国有企业采购

公开采购文件

招标编号：            DZSD-YHGZCG-2019-27

项目名称： 干江泵站、普青泵站水质在线分析仪及运维服务项目

招 标 人：    玉环市排水管理有限公司

招标代理人：  台州三得工程咨询有限公司

时    间：      二○一九年九月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	5

一、总  则	7

1、适用范围	7

2、定义	7

3、招标方式	7

4、投标费用	7

5、联合体投标	7

6、关联企业投标	7

7、转包与分包	7

8、现场踏勘	7

9、质疑和投诉	7

10、特别说明	8

二、采购文件	8

11、采购文件的构成	8

12、采购文件的澄清与修改	8

三、投标文件的编制	9

13、投标文件的组成	9

14、投标文件的语言及计量	9

15、投标报价	9

16、投标文件的有效期	9

17、投标保证金	10

18、投标文件的签署、份数和密封	10

四、投标文件的递交	10

19、投标文件的递交、修改和撤回	10

五、开  标	11

20、开标	11

21、开标程序	11

六、评  标	11

22、组建评标委员会	11

23、评标的方式	11

24、评标过程的保密	11

25、投标文件的符合性鉴定	12

26、投标文件的澄清	12

27、错误修正	12

28、评标原则	13

29、评标办法	13

七、定  标	13

30、确定中标人	13

八、合同授予	13

31、签订合同	13

32、履约保证金	13

33、其他事项	13

第三章 招标需求	14

1、	使用环境条件	19

2、	主体结构要求	20

三、 评标办法	25

一、投标文件外层包装及封面格式	35

二、商务文件格式	36

三、资信技术文件格式	39

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经玉环市国资办批准。受玉环市排水管理有限公司 委托，就干江泵站、普青泵站水质在线分析仪及运维服务项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标，现将有关事现公布如下：

1．招标编号：DZSD-YHGZCG-2019-27

2．采购方式：公开招标

3．采购组织类型：分散采购

4．招标人：玉环市排水管理有限公司

5. 采购代理机构：台州三得工程咨询有限公司

6．招标项目内容及数量：泵站水质在线分析仪及运维服务（详见采购清单）

7．预算指导价:人民币290万元。

8．合格投标人的资格要求：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（2）、本项目不接受以联合体形式参加投标的投标人。

9．招标文件的获取、报名时间、地址:

1．招标文件提供期限为本公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。

2．报名地址：玉环市玉城街道东城路115号（台州三得工程咨询有限公司）

截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来报名。

10、报名时应提供以下资料：

1、企业营业执照副本（原件、复印件各1份并加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证（原件、复印件各1份并加盖公章）；

3、证明资格其它相关资料（原件、复印件各1份并加盖公章）

10．投标保证金：

投标保证金人民币0元整；

11．投标截止及开标时间、地点：本次招标将于2019年9月26日14时40分整在玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉口）二楼开标室2开标，请在开标当日14时至14:40将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1)、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2)、截止时点：开标后评标前。

3)、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4)、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

14、相关注意事项：

1)、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准，未按规定报名，不接受质疑）规定时间内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2)、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

15.本项目具体联系人：

玉环市排水管理有限公司                            联系人：李先生

联系电话：0576-87561230

台州三得工程咨询有限公司                           联系人：柯先生

联系电话：0576- 80732215

同级政府采购监督管理部门名称：玉环市国有资产管理办公室

联系电话： 0576-87250154

玉环市排水管理有限公司

台州三得工程咨询有限公司

2019年9月4日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 干江泵站、普青泵站水质在线分析仪及运维服务项目 |  |  |
| 2 | 采 购 人 | 玉环市排水管理有限公司 | 联系人 | 李先生：87561230 |
| 3 | 采购内容及数量 | 详见第三章、招标需求 |  |  |
| 4 | 资金来源 | 财政拨款。 |  |  |
| 5 | 供 货 期 （服务期） | 1、本项目要求合同签订后40天内到货，60天内建设完成并投入试运行，100天内完成验收。 2、验收合格后运维服务七年。 |  |  |
| 6 | 现场踏勘 | 投标人自行组织。 |  |  |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2019年9月11日16时前，以书面形式送达至采购代理机构；答疑内容是采购文件的组成部份，采购人将在网上公布；请各投标人务必自行查询相关信息。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前在网站通知所有潜在投标人。 |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 1、交纳方式：从投标人账户汇款方式交纳到采购代理机构。 2、账户信息： 收款单位：台州三得工程咨询有限公司 开户银行：泰隆商业银行玉环支行 银行帐号：33010070201000002799 |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 商务文件正本1 份，副本4份；资信技术文件正本1 份，副本4份；电子文件单独包装一份（电子文件包括全套投标文件，盖章部分采购扫描形式插入，电子文件格式为PDF） |  |  |
| 10 | 投标报价 | 本项目投标应以人民币报价。本项目代理服务费人民币按2.8万元计取向中标人收取 |  |  |
| 11 | 预算指导价 | 详见公告 |  |  |
| 12 | 投标文件递交方式 | 投标截止时间：详见公告 ； 地点：详见公告。 |  |  |
| 13 | 开标 | 开标时间：详见公告； 地 点：详见公告。 |  |  |
| 14 | 评标 | 地 点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉口）三楼评标室。 |  |  |
| 15 | 评标程序、评标办法 | 详见第四章。 |  |  |
| 16 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人需向采购人交纳合同价和10%的履约保证金，合同期满后30日内扣除相应费用退还。 |  |  |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天。 |  |  |
| 18 | 预中标公示 | 公示7个工作日，公示于相关网站 |  |  |
| 19 | 投标保证金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据后，采购代理机构退还投标保证金。 |  |  |
| 20 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后15日内。 |  |  |
| 21 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |  |  |

## 一、总  则

### 1、适用范围

本采购文件适用于干江泵站、普青泵站水质在线分析仪及运维服务项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2、定义

2.1“招标采购人”系指“玉环市排水管理有限公司”。

2.2“投标人”系指响应招标并且符合本采购文件要求的单位。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真等。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

### 3、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### 4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

### 5、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 6、关联企业投标

▲同一个法定代表人的企业不得同时参加本项目投标。

### 7、转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

### 8、现场踏勘

8.1投标人对工程现场及周围环境进行踏勘与否，由投标人自行组织，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 9、质疑和投诉

9.1投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 10、特别说明

▲10.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲10.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

### 11、采购文件的构成

11.1本采购文件由以下部份组成：

招标公告

投标人须知

招标需求

评标程序及评标办法

合同主要条款

投标文件格式

11.2采购文件除以上内容外，招标人在招标期间发出的对本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充等内容均是采购文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 12、采购文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2019年9月 日16 时前以书面形式（包括电子邮件）要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在网站发布更正公告。不再另行通知，请各投标人务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

12.2为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究,采购代理机构经监督机构批准可在投标截止期5天前通知投标人,适当延长投标截止期。

12.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 三、投标文件的编制

### 13、投标文件的组成

▲13.1投标文件由商务文件、资信技术文件组成，投标人应根据采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册， 装于密封袋内。

13.2.1商务文件组成：

(1)开标一览表：开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

(2)投标报价明细表。

13.2.2资信技术文件组成：

(1)投标函；

▲(2)法定代表人资格证明书及身份证复印件；有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件；（提供原件核对）

(3)投标声明书；

(4)投标单位概况；

▲(5)有效的营业执照副本复印件；（提供原件核对）

(6)其它证明资格的相关资料（提供原件核对）；

(7)其它和评分相关的资料；

注：上述资信文件中 “提供原件核对”的材料，须在开标现场提供原件，不能提供原件的，则按无效标处理；本次政府采购领导小组和监督小组也有权根据开标现场情况另行作出决定。

### 14、投标文件的语言及计量

▲14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲14.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 15、投标报价

15.1投标报价应按采购文件第六章相关格式填写。

▲15.2投标报价包括直接费、间接费、保险、利润、税金及招标代理服务费等一切费用。

供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。

▲15.3报价只能有一个总报价，采购人不接受有选择的报价。

▲15.4本项目报价采用全费用价法，结算时，按实际货物数量乘以全费用单价结算。

### 16、投标文件的有效期

▲16.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

### 17、投标保证金

▲17.1投标人须按规定提交投标保证金，并到采购代理机构开具保证金收据。否则，其投标将被拒绝。

17.2保证金形式：银行汇款。

17.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

17.4中标人应在中标通知书发出后15日内交纳履约保证金给采购人并签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5日内退还。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

### 18、投标文件的签署、份数和密封

18.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

18.2投标人应按资信技术文件、商务文件的正本和副本分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但必须加盖投标人公章。

18.4 投标人应按包号独立密封投标文件。投标人必须将投标文件的“资信技术文件”、“商务文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资信技术文件”和“商务文件”字样 。封皮上写明投标项目名称、编号、包号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

18.5投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.6投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.7未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的递交、修改和撤回

▲19.1投标人应按前附表所规定的地址并在前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达。

19.2投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

19.3发生下列情况之一的投标文件将被拒收或退还:

19.3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

19.3.2  未密封或未装订的投标文件；

19.3.3  包装严重破损或失散的投标文件；

19.3.4  以电讯形式递交的投标文件；

19.3.5  投标人未交纳投标保证金或交纳的金额不足或投标保证金不符合采购文件要求的。

## 五、开  标

### 20、开标

20.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

▲20.2投标人法定代表人参加的应持有效身份证参加；法定代表人委托代理人参加的应随带本人身份证，同时提交法定代表人授权委托书和保证金收据原件。

### 21、开标程序

21.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

21.2主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

21.3投标人签字核对身份，同时递交相关证件原件；

21.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；

21.5按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量并送评标室评审；

21.6资信技术文件评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

21.7由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

21.8采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

21.9开标会议结束。

## 六、评  标

### 22、组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人及以上单数组成。

### 23、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

### 24、评标过程的保密

24.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员获取评标过程的情况和材料。

### 25、投标文件的符合性鉴定

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，但必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

25.1在投标文件评审时，如发现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件需加盖公章而未加盖的，无法定代表人或委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件未装订、投标文件格式不规范、项目内容不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

25.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）半数以上的评委认为投标人的报价低于成本价的投标文件作无效标处理。

### 26、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题 表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 27、错误修正

27.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 28、评标原则

28.1评标过程中出现有效投标人少于3家，本次招标失败。

28.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

### 29、评标办法

本项目评标办法具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标程序及评标办法》。

## 七、定  标

### 30、确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

30.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

30.3采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出中标通知书,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 八、合同授予

### 31、签订合同

31.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 15 日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

31.2中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

### 32、履约保证金

32.1签订合同前，中标人应向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

32.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 33、其他事项

33.1由中标人支付给采购代理机构代理服务费，按2.8万元计取向中标人收取，中标人在收到中标通知书的支付给采购代理机构。

第三章 招标需求

- 项目概况

根据玉环市委市政府的统一部署和要求，提高玉环市城市污水管网的智能化管理水平，由玉环市排水管理有限公司组织拟向第三方专业机构采购实施干江泵站和普青泵站两个泵站水质自动监测数据采购项目。

本次项目拟采购2个站点泵站COD、氨氮、总磷、总氮7年的水质自动监测数据以及中标单位VPN网络费（7年）。由招标人确定建设点位具体位置，由招标人提供干江泵站建设所需的独立监控房（使用面积3米×4米及以上）、防盗门窗、1.5P冷暖空调；普青泵站的监控房由中标人提供，必须是一体化吊装监控房，（占地宽度≥2.5米，长度≥5米），一体化监控房须配备防盗门窗、1.5P冷暖空调；招标人须配备供电、供水等硬件条件，项目7年运行期间产生的水、电、网络及监控房等硬件设施维修更换费用由招标人自行承担。由中标人负责提供建设水质自动监测站所需的设备和系统集成，中标人提供的每套泵站水质在线监测系统须包含COD、氨氮、总磷总氮在线分析仪各一台以及数据采集仪、采样取水系统、信号分配器、控制系统（含机柜、安装辅材）各一套，并负责对水质自动监测系统进行日常维护（包工包料），提供有效数据，接受招标人的考核。7年合同期满后，仪器设备等固定资产归招标人所有。

本项目要求合同签订后40天内到货，60天内建设完成并投入试运行，100天内完成验收。

后期建设站点可采用跟标的方式，采购价格与本次单站点中标价一致。

项目采购情况表

| 站点 数量 | 监测因子 | 单站点每年 最高限价 | 数据采购 年限 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2个 | COD、氨氮、总磷、总氮 | 20.7万元/年 | 7年 | 290万 |

- 具体内容及技术要求

1、水质自动在线监测仪器配置如下（总共2个站点）：

| 序号 | 监测仪器名称 | 单站点数量 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线分析仪 | 1台 | 2台 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 1台 | 2台 |
| 3 | 总磷总氮在线分析仪 | 1台 | 2台 |
| 4 | 数据采集仪 | 1台 | 2台 |
| 5 | 采样取水系统 | 1套 | 2套 |
| 6 | 信号分配器 | 1套（4个） | 2套 |
| 7 | 控制系统集成（含机柜、安装辅材等） | 1套 | 2套 |
| 8 | 一体化监控房（仅普青泵站需要） | 1间 | 1间 |

水质自动在线监测仪器技术要求：（带“★”为必须响应条件，不允许偏离。）

2.1、COD在线分析仪技术参数

| 项目 | 技术参数性能 |
| --- | --- |
| ★测量原理： | 重铬酸钾高温消解-比色法 |
| 测量范围： | 10 ~ 5000 mg/L COD |
| 计量、进样 | 采用活塞泵+计量管精确定量技术 |
| 示值误差(邻苯二甲酸 氢钾试验)： | ±10% |
| 重复性： | ≤5% |
| 零点漂移(24h）： | ±5mg/L |
| 量程漂移： | ±10% |
| 示值稳定性（24h内）： | ±5% |
| 电源电压变化±10%时 仪器的示值误差： | ±10% |
| 消解时间： | 5、10、20、30、40、60、80、100 、120 分钟或自动可选 |
| 测量间隔时间： | 1、2、3、4…24 小时,连续，自定义间隔，也可由MODBUS 触发仪器 |
| 校准： | 自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟) |
| 试剂容量： | 在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下，每套试剂可用1个月 |
| 输出： | 2路电流输出：0/4-20 mA, 最大负载500 Ω 服务接口：串口通讯RS 232 MODBUS通讯接口 |
| 功率 | ≤150 W |
| 其它： | 自动清洗、自动记录数据、带图形显示 |

2.2、氨氮在线分析仪技术参数

| 项目 | 技术参数性能 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 符合HJ/T101-2003标准的水杨酸分光光度法（印度苯酚青）。 |
| 测定量程 | 0-5～500mgN/L（可任意设定）； |
| 重现性 | CV3%以内（温度变化在±5℃以内） |
| 直线性 | ±10%FS以内 |
| 零点漂移 | ±3%FS/24h以内（温度变化在±5℃以内） |
| 跨距漂移（标准量程稳定性） | ±5%FS/24h以内（温度变化在±5℃以内） |
| 计量、进样 | 仪器使用八通阀和注射器泵相结合的进样技术。 |
| 校正 | 手动，自动校正均可，自动校正使用日历功能 |
| 测定间隔 | 30分，1～24小时周期，连续 |
| 测定时间 | 15分钟以内； |
| 操作、显示 | 彩色液晶（TFT）触摸面板 |
| 数据保存功能 | 可存储20000组的在线监测数据 |
| 模拟输出 | 4-20mA或0-16mA（选择），最大负载500Ω |
| 通信功能 | RS-485或RS-232C，全部对应Mod-Bus，任意选择，可远程控制 |
| 测定功能 | 具有独立的样品离线测定管路。 |
|  | 具有质控样定期自动测量功能。 |
| 设置方法 尺寸大小 | 自立型 735mm×1570mm×388mm（宽×高×深） |

2.3、总磷总氮在线分析仪

| 项目 | 技术参数性能 |
| --- | --- |
| 测定项目 | 一台仪器能同时测定TN、TP两个指标 |
| ★测定原理 | 总氮：碱性过硫酸钾•紫外线氧化热分解—紫外分光光度法，配有标准独立的220、275nm光源，与国家总氮标准GB11894-89完全对应。 总磷：过硫酸钾•紫外线氧化分解—钼酸铵分光光度法，采用700nm光源测定。 |
| 测定范围 | TN：0～2/5/10/20/50/100/200mg/L可选 TP：0～0.5/1/2/3/5/10/20/100mg/L可选 |
| 分辨率 | TN：0.01mg/L TP：0.001mg/L |
| 测量周期 | 1/2/3/4/6/12/24小时可选，并且能在本地或远程任意时间定时启动 |
| 准确度 | TN：±3% F.S TP：±3% F.S |
| 重现性 | TN：±3% F.S以内（测定量程0~2/5/10/20/50mg/L时） TP：±3% F.S以内（测定量程0~0.5/1/2/3/5/10/20mg/L时） |
| 进样分析技术 | ①. 采用长寿命、维护简单的8通阀进样技术，采用2个串联的8通阀配合高精度注射器自动实现采水、试剂加入、定量及转移功能，分析流程内没有电磁阀，无漏点。 ②. 注射取样系统维护极其简单，消耗品只有密封头。 ③. 消解系统采用紫外线UV和加热（不高于100℃）的原理，常压工作环境，安全可靠。 |
| 仪器清洗 | ①. 现场无需气源，不需要空气清扫系统。 ②. 仪器清洗仅消耗少量的普通蒸馏水，每月清洗水用量约35L（每小时测量一次总氮总磷的情况下）。 |
| 采样前处理技术 | ①. 仪器配有标准的采样预处理系统，通过滤网去除杂质、均化器粉碎悬浊物的两步预处理，可用于含有悬浊物的复杂水体系，确保测定值的稳定。同时配有专门存放杀菌剂的盒子，能够更加有效地抑制细菌、藻类等微生物的产生从而造成对检测数据的干扰。 ②. 预处理器具有自动实现水样均质、沉淀（搅拌及沉淀时间均可自定义）及清洗等功能，日常维护时无消耗品。 |
| 试剂用量 | 每月的试剂消耗总量不超过2L；（每小时测量一次总氮总磷的情况下）。 |
| 仪器安全性 | 仪器内部没有100℃以上高温部件，对维护人员安全。 |
| 其它基本功能 | ①．具有断电后自动恢复测量功能； ②．具有仪器故障自动报警功能和异常值自动报警功能； ③．具有定期自动清洗和自动校准功能； ④．具有双向数据传输功能； ⑤．每次测定时自动进行暗度和零点补正； ⑥. 输出信号采用两路4-20mA和1路数字输出，数字接口标准采用RS232接口标准，并提供接口协议； ⑦. 大屏幕背光LCD显示； ⑧．可以保存20000个测定数据； ⑨．电源：220ACV 50/60Hz 300VA（MAX）。 |

2.4、数据采集仪技术参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 执行标准 | 采用国家最新标准《污染源自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）、《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》（HJ/T352-2007）、《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ477-2009） |
| 软件功能 | 符合浙江省专用环保数据采集软件要求，数据允许上传到浙江省各级在线监测信息平台（县、市、省） |
| 环保部门对接 | 通过环保专网通讯网络可与玉环市、台州市、浙江省环保部门数据监控平台联网，数据实时传送 |
| 数据上传功能 | 可实现历史（小时、天）数据自动上传，若断网，待网络恢复后，自动将未上传的数据传送到监控中心 |
| 处理信号能力 | 可时同时处理8路模拟量信号和8路开关量信号及6路RS232/485信号，输入信号为4～20mA |
| 报警功能 | 数据超标、异常等情况，数据可实现报警功能 |
| 监控软件防护措施 | 通过密码保护，防止非操作人员误操作 |
| 显示内容 | 实时数据，历史数据，企业信息，测项属性，联网情况等 |
| 配置 | 主机要求标准工控机；要求配备一块主板、一块AD模块、一块160G以上硬盘、一个MOXA卡接口，4个串口接口，一个标准以太网接口，两个以上USB2.0接口，一个VGA接口。 |
| 故障应急处理 | 支持远程重新启动数据采集仪，具有故障自动恢复功能 |
| 电源 | 交流：AC（220±10%）V，频率为（50±0.5）Hz； 直流：5V； |
| 数据信号输入 | 4~20 mA输入，485输入 |
| 采样速率 | 10采样点/秒 |

2.5、采样取水系统技术要求

鉴于泵站取水位置水深且水流急，取水较为困难，要求采样取水系统应满足以下条件：①、采样取水系统应采用不锈钢材质设计，能固定，确保潜水泵不被水流冲走；②、应配备电动升降机，确保今后日常维护方便和安全；③、采用1.5KW不锈钢材质潜水泵；④、采样取水系统须提供设计图纸。

2.6、空调、稳压器、控制系统及辅材等

（1）空调：采用国内知名品牌，1.5P壁挂式冷暖空调

（2）稳压器：采用国内知名品牌；根据现场情况采用单相或三相电，需5KW及以上；

（3）控制系统及主机柜：集成水泵控制系统，控制对各仪器的采样指令和供电；

①主机柜尺寸（宽×高×深）：700mm×1700mm×700mm以内；

②主机柜四周面板可拆卸，正面要求为透明玻璃，可外开；

③主机柜可存放数据采集仪；

（4）系统辅材

①电缆线（动力线）要求使用标准铜线；

②电源线、信号线、水管等需采用国内知名品牌产品；

2.7、水质监测站房总的设计要求

- 使用环境条件

1.1外部环境

1.1.1工作温度

工作温度：-40℃～+55℃

1.1.2相对湿度

站房内相对湿度：5%～99%

1.1.3太阳辐射强度：

总辐射强度1120×（1±10%）W/㎡。

1.1.4大气压力

70 KPa～106KPa（海拔高度不超过5000m）

1.2洁净度

a)站房内应控制爆炸性、带导电性尘埃以及腐蚀性、有害气体

b）站房门应密闭，防止空气、湿气或灰尘侵入。

c)站房工作时与外界直接接触的通风口应采取防尘措施，通风口防护等级应达到GB4208-2008中IP55级。

1.3噪声

在完成站房及内部设备安装调试后，机房正常工作时对外影响噪声（距离站房1.5m处），根据所处环境：

不大于60db；

- 主体结构要求

一体化监控房面积要求：占地宽度≥2.5米，长度≥5米，高度≥2.5米且≤3米；站房主体结构应能够承受风、雨、雪、冰雹、沙尘、太阳辐射的能力，应具有隔热、保温、密闭、防火等性能。站房因需开孔后,应采取措施,保证其强度及防护性能。站房应能牢固的与地基相连。

具体如下：

（1）、水质监测站房整体吊装或散件发至现场进行拼装。确保运输方便、快捷。

（2）、站房底盘是采用钢结构底座现场拼接的方式进行并利用膨胀螺栓将整个站房与地基固定。

（3）、站房地基基础可根据现场情况进行设计，可采用条基圈梁基础或板状基础。预留地沟，便于布管走线。

（4）、站房立柱采用方钢管立柱，通过高强度螺栓拼接成整体，保证整体结构的稳定性，使整个站房具有抗风载（设计承受45m/s风载）、雨（设计承受1kg/cm²水压）、雪载（设计承受16kg/m²）、地震（设计抗里氏8级地震）、冰雹、沙尘、太阳辐射的能力。

（4）、墙板及屋顶板的板材选用

选用隔热性、防火性（具有自熄阻燃特性，环氧值不小于30。燃烧性能达到B2级）、强度及稳定性好的聚氨酯（PU）芯材的夹芯板，芯材比重为：35kg/m³。夹芯板外侧选用1.0厚镀锌钢板，内侧选用0.5厚镀锌钢板，整体发泡复合成型，板材厚度为75mm。板材抗剪强度大于0.2MPa；能承受直径75mm、质量3kg、一端为半球形的钢质圆柱体从1000mm高度自由下落产生的瞬时冲量。

表4-1 芯材性能要求

| 参数 | 本技术规范要求 |
| --- | --- |
| 导热系数W/mK | ≤0.024 |
| 压缩强度（kPa） | ≥120 |
| 吸水率（%） | ≤4% |
| 防火性能 | 采用B2级 |

（5）、水质监测站房各构件应具备要求：

防腐：所有钢制件全部热镀锌处理、表面材料具有防腐性能；

防盗：防盗门应选用甲级防盗门，门锁装置符合GA-T73-94中B级的要求，站房具有抵御使用小工具如螺丝刀、钳子或锤子等进入内部时间不小于30分钟的能力；

防静电系统保护：站房室内地面静电处理，地板承载能力达3KN/㎡；并能有效防止静电的产生及积累，保护设备安全可靠运行。站房底盘表面的电阻达到1x105Ω~1x109Ω。

防雷系统：站房内安装有接地铜排，将站房及站房内设备的通过接地铜排、铜铁转换与新建接地组网相连，接地电阻小于10Ω，保证站房及设备安全、稳定运行。

照明系统：站房内根据站房面积需要进行布设防爆日光灯、若干个5孔插座及3孔插座和其它相应配件。满足站房的水平面照度宜为100lx～150lx,照明设计计算点的参考平面高度应为距地面0.8m的水平工作面。

市电引入系统：将市电引入站房内。

（6）、站房在正常的外界条件下（该地域气象年极值的平均值为低温-33℃至高温40℃、相对湿度不大于95%、没有特殊气体影响）使用年限大于或等于20年。

2.8、泵站水质自动监测系统建设验收

泵站水质自动监测系统的建设应参照《HJ/T 353－2007水污染源在线监测系统安装技术规范》实施；泵站水质自动监测系统的验收及资料的准备应参照《HJ/T 354－2007水污染源在线监测系统验收技术规范》和玉环市目前关于污染源在线监测系统验收资料备案要求实施。中标人在向招标人提交项目现场建设竣工报告、第三方验收比对报告、专家验收意见后，招标人在15个工作日内提供同意验收意见或未提出书面异议的，则视为本项目水质自动监测系统现场建设验收合格。

2.9、监测数据质量保证和要求

- 中标方对泵站水质自动监测系统的日常运行维护参照《HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》实施，要求至少安排一辆运维专车和两名运维技术人员负责本项目的日常运维，至少每周现场巡检一次、每周质控样校验一次、每月校准一次、每月实样比对一次（如遇国庆、过年等重大国家法定节假日的周期时间可顺延）。

- 中标方必须将在线监测仪器输出信号一分为二，其中一路数据与招标人的中控系统进行对接，中标人应于每月10日前提供数据应以电子报表和纸质报表的形式同时呈送，数据报表包含：时均值、日均值。未经采购人允许，不得将数据提供给其他任何单位和个人。

- 每天每站点每台仪器应提供至少6个有效数据，数据需要均匀分布，间隔不小于2个小时。如遇停电、地震、台风、火灾等不可抗因素或非中标人因素造成的数据缺失除外。

- 有效数据量要求：该站点每月平均有效数据获取率应大于等于90％(如遇停电、地震、台风、火灾等不可抗因素或非中标人因素造成的数据缺失除外)。

- 招标方有权每年进行不少于一次的质控样抽查比对，抽查比对结果计入当季度考核结果。

- 中标方发现故障或接到故障通知的，正常工作时间内的应做到2小时响应、8小时内达到现场；非正常工作时间内的应做到8小时响应，24小时内达到现场。一般故障应于24小时内解决，不易诊断、维修、核心部件故障等重大故障的，应于72小时内解决故障；如遇72小时内无法解决故障的，中标方应提供备机或进行每天一次的实验室手工检测数据，经招标方认可后，可代替当天故障仪器的监测数据。

2.10、数据考核及结算办法

- 以月考核、季付款的方式进行，并支付相应的费用。

- 每天每站点每台仪器实际有效数据数的计算方式：每天每站点每台仪器考核应得有效数据数为6个，每天每站点每台仪器实际有效数据数如超过应得有效数据数的以6个计算，少于应得有效数据数的以实际有效数据数计算。（其中如遇停电、地震、台风、火灾等不可抗因素或非中标人因素造成的数据缺失应在应得有效数据中予以扣除。）

- 该站点每月平均有效数据获取率=该站点当月每天每台仪器实际有效数据数之和/该站点当月每天每台仪器应得有效数据数之和。

- 每月根据招标方对中标方每个站点《泵站水质自动监测系统运行考核综合评分表》的评分结果进行付款：总分在80分及以上的付全款；总分低于60分或满足当月不付款扣分项的当月不付款；得分80～60（含）分的，较80分每低1分则扣除当月该站点中标合同价的2%。

- 中标方一年内（以合同周期年为准）连续三月或有4个月月考核评分低于60分的，招标人有权选择终止合同，仪器设备等固定资产由中标方拆除并自行处置。

其他未尽事宜，在项目运行过程中，如招标人和中标人产生争议的，双方应友好协商决定，可参考《HJ/T 353－2007水污染源在线监测系统安装技术规范》、《HJ/T 354－2007水污染源在线监测系统验收技术规范》、《HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》、《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》、《（环办函﹝2015﹞1298号）关于以低浓度质控样代替氨氮、总磷实样进行比对监测和评价有关问题的复函》等部、省、市各级污染源在线监测相关规范或文件。

泵站水质自动监测系统运行考核综合评分表

（每季度考核一次）

站点名称：                                             评分日期：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 评分得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维资质能力（5分） | 能力证书（5分） | 中标单位须具有《环境服务认证证书—自动监控系统（水）运行服务能力》二级及以上资质 |  |
| 水站维护 （25分） | 站房（5分） | 站房外观、室内卫生清洁整齐，仪器管线整洁规范。 |  |
|  | 采水系统（10） | 采水系统正常运行，给排水管路运行正常。 |  |
|  | 巡检记录（10分） | 运维人员正常巡检，记录规范，运维信息客观详实。 |  |
| 质控措施 （18分） | 质控比对（9分） | 正常开展质控，记录规范。 |  |
|  | 实样比对（9分） | 提供第三方比对检测报告。 |  |
| 运行管理 （50分） | 季平均有效数据获取率（30分） | ≥90%的，得满分；每低于1%扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 报告报表（10分） | 按时提交规定的数据报告。 |  |
|  | 情况汇报（10分） | 设备故障、异常数据、污染事故等情况未及时通知业主，双方未建立有效沟通渠道。 |  |
| 不符合项扣分 | 质控结果瞒报 | 每发现一起，扣10分。 |  |
|  | 数据弄虚作假 | 本季不付款。 |  |
|  | 当季平均有效数据获取率≤75% | 本季不付款。 |  |
|  | 未履行其他承诺 | 按情况扣分。 |  |
| 废液处置 （2分） | 安全处置（2分） | 危险废液回收处置，按情况扣分。 |  |
|  | 合计总分 |  |  |
| 评分说明 |  |  |  |

考核方单位名称（盖章）：

经办人：

本季度第一个月15日前支付上一季度的费用，每季根据招标方对中标方每个站点《泵站水质自动监测系统运行考核综合评分表》的评分结果进行付款，总分在80分及以上的付上季全款；总分低于60分或满足上季不付款扣分项的上季不付款；得分80～60（含）分的，较80分每低1分则扣除上季该站点中标每季合同价的2%。扣除部分金额视为中标方的违约金。

第四章  评标程序及评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一、评标一般规定

第一条  适用范围：仅适用于本次项目公开采购的评标。

第二条  成立组织机构：本次采购设立相关的采购组织机构：项目采购领导小组、监督小组、评标委员会和其他工作人员。

第三条  对投标人的投标书进行符合性检查时，应首先由投标人确认其投标书的密封完整性，并签字。

监督人员依据采购文件及有关规定的要求，核查各投标人投标书的密封情况和投标书的签署等情况，并宣布检查结果；确认无误后，由唱标人启封符合性检查合格的投标书；但提交合格“撤回通知”和无效投标书不予启封。

第四条  评标由评标委员会负责，监督机构在场监督，评标委员会的组成按照政府采购相关法律、规章制度的有关规定产生。

第五条  评标

1、评标方法：本次采购采用综合评标办法。

2、出现下列情形之一的，采购单位可以取消其中标资格：

⑴中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

⑵经质疑并确认中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；

⑶中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同的。

3、采购人对预中标人是否进行实地考察，由采购人视情况确定。如发现有提供虚假资料和证件的，采购人将取消该单位的中标资格并将其弄虚作假行为上报有关行政主管部门，并按有关政策规定处理。

二、开、评标程序

第六条  评标程序

1、检查标书的完整性和对采购文件的响应性；

2、拆封资信技术标书；

3、评标委员会进行独立资信技术打分并汇总；

4、商务唱标；

5、投标人确认唱标结果；

6、评标委员会计算商务得分；

7、评标委员会对资信技术得分、商务得分进行汇总；

8、评标委员会推荐中标候选人；

9、评标委员会起草评标结果报告书。

## 三、 评标办法

第七条  本次评标采用综合评标办法，总分值为100分，其中资信技术分占70分，商务报价分占30分。

第八条  评标内容及标准

- 资信技术标评审（满分70分）。

由评标委员会采用记名方式各自评分，在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分因素及标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术得分为评标委员会有效评分的算术平均值。

| 评分 项目 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人实力信誉及业绩综合评价 | 投标人实力信誉 | 10分 | - 投标单位具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一份得1分，最高得3分，未提供的不得分。 - 投标单位具有信用等级证书且在有效期内的，AAA级的得1分，AA级得0.5分，其他或未提供的不得分。 - 投标单位具有《环境服务认证证书——自动监控系统（水）运行服务能力》证书且在有效期内的，一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，未提供的不得分。 - 投标单位具有与投标产品相关的自主发明专利或实用新型专利证书，每提供一项加1分，最高得2分，未提供的不得分。 - 投标单位职工具有《污染源在线监测标准及规范》培训合格证书的，每提供1本得0.5分，最高得1分，未提供的不得分。 （附：投标时需提供相关证书原件，无原件不得分；个人所有的证书须提供该职工在投标单位至少1年的社保缴存证明，否则不得分。） |
|  | 项目 经验 | 10分 | 1、提供2017年1月1日至今的产品总磷总氮在线分析仪、氨氮在线分析仪和COD在线分析仪的各5份销售合同业绩，每少提供1份有效合同业绩扣0.5分，扣完为止，本项最高得5分。 2、提供2017年1月1日至今，仍在执行的污染源在线监测运行维护服务合同（须为污水处理厂或污水泵站的运维合同），每提供1份有效合同得0.5分，本项最高得5分。 （附：投标时需提供合同原件，无原件不得分）。 |
| 项目实施方案、能力及投标产品技术性能综合评价 | 项目实施方案及投入本项目团队能力评价 | 10分 | - 本项目实施方案合理，施工团队人员综合素质强，工程管理和组织到位，工程计划科学合理，能保证施工较好效果，具备完整的质量保证体系和项目风险控制手段和机制，对突发事件有应对措施。优秀5～4分，良好3～2分，一般1～0分。 2、项目技术及现场负责人具有5年及以上从事污染源自动监控运维工作经验且拥有工程师及以上职称的得1分，没有则不得分；项目负责人具有《自动监控（水）运行工》上岗证且在有效期内的得1分，没有则不得分。 3、项目组成员具有1年及以上工作经验，且具有《自动监控（水）运行工》上岗证且在有效期内的，每人仅限提供1本，每提供1本得1分，最高得3分。 （注：投标文件里涉及的相关证书所有者须提供该职工在投标单位至少1年的社保证明；工作年限以投标单位提供的社保证明为准。） |
|  | 项目需求的理解与分析和重难点把握 | 5分 | 投标单位提供方案针对用户需求理解是否准确、全面、重难点把握等情况进行综合评价，技术方案成熟度总体评判，能够熟悉现场情况、了解现场建设重难点，能够提供相关解决性设计方案、照片或图纸，并包含对招标人有利的合理化建议，进行横向比较，优秀的得5分，良好的得3分，一般的得1分。 |
|  | 产品配置及资质 | 22分 | - 根据投标人所投产品设备性能的参数指标符合招标需求程度，设备性能优秀、质量可靠、品牌知名度、售后服务能力等进行综合评价：所投产品设备性能完全满足招标需求，系统设备整体优秀的得20～15分；所投产品设备性能多数性能指标与招标需求基本一致的得14～7分；所投产品设备性能存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，得6～0分。“★”标记的关键性性能指标与招标需求严重不符的，得0分； - 投标的产品中须有一台仪器能够同时监测总磷和总氮两个指标，符合的得2分，不符合的得0分。 |
| 售后服务及运行服务维护能力综合评价 |  | 12分 | 投标供应商的售后运维机构的实力和售后运维方案，包括： 1、有详细的售后运维方案，包括运维频次，运维内容，故障反馈等，为本次采购项目配备有专门的技术人员和车辆负责运维保障； 优秀4～3分，良好2～1分，一般0.5～0分。 2、技术支持方案完善详尽、可行，能最大限度保障系统正常运行，对突发事件有应对措施，承诺提供7×24小时响应，2小时到达现场服务。有对操作人员使用操作平台的培训计划和方案。方案详尽、可操作实施性强的得3～2分，方案一般得1～0.5分，无方案得0分。 3、运维能力保障：根据投标人在台州范围内注册或在台州设立全资分公司的（以营业执照地址为准），符合得2分，不符合得0分。 4、为确保本项目运维工作顺利实施，须在台州范围内设有本项目相关设备的备品备件库，符合的得1分，不符合的得0分。（须提供相关照片证明） 5、投标人具备数据异常预警系统，具有专用VPN网络和手机APP数据信息平台的，符合的得2分，不符合的得0分。 |
| 对招标文件响应程度 |  | 1分 | 根据投标人标书目录清晰，全文条理清楚，双面打印，方便专家查阅评分的（0-0.5分）。 电子文档是否按招标文件要求提供，有得0.5分，无不得分 |

二、商务报价评分（满分30分）[投标报价低于所有经初步评审有效投标人报价算术平均值的92%的，则认定为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约，评委会将要求投标人在开评标现场10分钟内提供书面说明；投标人未在规定时间内提交书面说明或评标委员会认为其说明不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。（如投标人数量为3家时，删除本条款）。]

1、评标基准价：进入商务标评审的各投标人有效报价中的最低投标报价。

2、 商务报价等于评标基准价的得满分30分，其他投标人的商务报价得分按下列公式计算：

商务得分=（评标基准价/商务报价）×30。

3、政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

第九条  评标分值汇总

1、投标人综合得分=资信技术得分＋商务得分。

2、计算评分值时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

3、商务评审应以商务口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

第十条  定标原则

1、本次采购将根据各投标人的投标文件，由评标委员会评分后，评标委员会根据评标结果推荐综合得分最高的前二名为中标候选人，综合得分相同的，按资信技术得分由高到低顺序排列，资信技术得分也相同的，抽签决定顺序排列。

2、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人，第一中标候选人有违反本次采购文件和相关法律法规的，第二中标候选人有依法取得中标人的资格。第二中标候选人也违反本次采购文件和相关法律法规的，采购人将重新组织采购。

四、评标纪律

第十一条  评标纪律

1、开标和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

2、遵守回避制度，凡参加开标会的评标委员会及有关工作人员与投标人有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。

3、评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照采购文件和有关法律、法规的规定进行评标。

4、评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。

5、评委在评标过程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到或早退。

6、对有关评标的情况严格保密，评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。

7、评委在评标过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，根据计分办法推荐中标人。

8、及时反映或举报评标过程中出现违法块规行为和不正常现象。

9、 配合财政部门的投诉处理工作。

10、配合采购机构单位答复投标人提出的质疑。

11、评标委员会成员有如下行为之一的,责令改正,给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

⑴明知应当回避而未主动回避的；

⑵在知道自己为评委身份后至评标结束前的时段内私下接触投标人的；

⑶在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的；

⑷在评标过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑸未按采购文件规定的评标方法和计分办法进行评标的；

有上述情形之一的行为影响中标结果的，中标结果无效。

第十二条  注意事项

1、所有参加开标会议的人员按规定进行签到。

2、按照会议议程进行各项活动，不迟到或提早退场。

3、除评标会议有关的工作人员外其它人员不得进入会场。

该评标办法仅适用于干江泵站、普青泵站水质在线分析仪及运维服务项目项目,解释权属于招标人。

第五章  采购合同主要条款指引

一、合同总则

本项目以公开招标方式采购（采购编号：        ）。经采购人定标中标人为        公司。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件：下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同补充条款或说明

b. 合同主要条款

c. 中标通知书

d. 招标文件

e. 承诺书

f. 投标文件

g. 履约保证金

合同条款以上述条款的先后顺序作为依据。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、服务和内容：本合同要求提供的服务和内容见合同附件。

4、合同总价：本合同总价为                 元人民币，见《开标一览表》。

5、付款方式：本合同的付款方式在合同主要条款中规定。

6、合同期限：

7、服务地点：

8、合同的生效：本合同经双方授权代表签署，双方加盖印章，且采购人收到中标人提交的履约保证金后生效。

二、合同主要条款

甲乙双方经协商，一致同意订立如下条款：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和本合同的采购文件、报价文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 承包内容和承包期限

  - 乙方根据甲方发出的招标文件第五部分的内容；提供玉环市档案局玉环市档案馆档案搬迁（消毒）服务采购项目

  - 本次合同承包期为       日。

- 合同价格

  - 本合同承包总价为人民币      万元，项目负责人为：     。

  - 承包总价必须包括人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具及设备、材料费、安全文明生产装备费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任以及招标代理服务费等各项全部费用并承担一切风险责任。

  - 发生不可抗力的因素造成乙方直接损失的费用，由乙方承担。

  - 乙方认为为完成本采购文件规定的工程承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- 甲方责任条款

  - 组织对乙方提供服务的考核。

  - 按合同约定支付合同款项。

  - 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他部门的关系。

- 乙方责任条款

  - 按采购文件、投标文件及甲方的有关要求提供服务。

  - 遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排。

  - 完成甲方交办的临时性任务，不得以任何理由推脱。

  - 未经甲方同意，乙方不得以任何形式转租、转让、承包合同内容；否则甲方有权单方面终止合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。在承包期间，乙方任何重大变动或法律事宜均应通知甲方。

- 承包职责

  - 乙方必须信守承包承诺，认真落实具有相应的固定服务人员，并建立健全的管理制度。

  - 乙方必须按甲方制订的服务标准，严格履行承包义务，为甲方提供专业、优质、高效的服务。并根据甲方要求改变不满意的状况，接受甲方的监督和检查。

  - 因工作需要，甲方临时向乙方提出服务的要求，乙方应全力配合，按照甲方提出标准及要求完成任务，不得无故拖延。

  - 乙方必须对其员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在承保区域内做出不良行为给甲方造成影响承担责任。

  - 乙方员工发生被媒体曝光或影响甲方公众形象或违反甲方规章制度造成不良影响，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由乙方全部承担。

  - 承包期间，乙方应保证承包区域内的其他有关设施、设备不受损坏，否则由此引起的责任和损失由乙方承担。

  - 乙方的各类设施及费用、人员食宿、安全等均由乙方自行负责解决。

  - 因人为原因造成甲方提供设备设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。

- 考核标准

  - 甲方对乙方按投标承诺进行考核。

- 付款方式

  - 乙方在签定合同前7天内，向甲方提供相当于合同总价10%的履约保证金。

  - 具体付款：本季度第一个月15日前支付上一季度的费用，每季根据招标方对中标方每个站点《泵站水质自动监测系统运行考核综合评分表》的评分结果进行付款，总分在80分及以上的付上季全款；总分低于60分或满足上季不付款扣分项的上季不付款；得分80～60（含）分的，较80分每低1分则扣除上季该站点中标每季合同价的2%。扣除部分金额视为中标方的违约金。

  - 承包期结束，且所有合同义务都已履行完毕后，甲方无息退还履约保证金。

- 违约中止合同及赔偿

  - 甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面终止全部或部分合同，并保留进一步追究乙方责任的权利（包括经济赔偿）。

- 乙方未能履行合同规定的义务；

- 有严重影响甲方正常工作及甲方形象。

- 与采购文件不符合的做法，或不履行其报价文件的承诺。

  - 除不可抗力外以，如发生乙方不能履行合同义务，或甲方发生中途终止合同等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金：

- 乙方不能履行合同义务，应按未履行部分合同价格的10%向甲方偿付违约金，同时履约保证金不予退还。

- 如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金中得到补偿。

- 甲方发生中途终止合同（8.1条原因除外），应向乙方偿付违约金，违约金按未履行部分合同价格的10%计算。

- 经双方协商可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

- 违期履行的，处以每日3000元的违约金

- 破产终止合同

  - 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

- 争议解决

  - 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方法定地址所在人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 合同经双方签字并加盖公章后生效。

  - 合同签定地点：合同执行地。

  - 合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

- 其它

  - 招标文件、补充文件、投标文件及询标答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

  - 本合同一式伍份，双方各执二份，双方签字盖章后生效，违约及其处罚按经济合同法及本合同有关条款执行，一份送代理单位备案。

  - 以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方（公章）：                                         乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：            法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

地址：                                          地址：

电话：                               电话：

签约时间：  年   月   日

第六章  投标文件格式

## 一、投标文件外层包装及封面格式

1.外层包装格式

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信技术文件/商务文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.封面格式

正本/或副本

资信技术文件/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、商务文件格式

目　　录

(1)开标一览表：开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

(2)投标报价明细表。

1.开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 报价项目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干江泵站、普青泵站水质在线分析仪及运维服务项目 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  | (小写)：___________________________ (大写)：___________________________ |  |
| 1、投标报价是完全费用价格，包括材料、机械、人工、运输、保险、管理、风险、利润、规费、税金及招标代理服务费等一切费用。供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。 2、供货期限（服务期限）：（1）、合同签订后40天内到货，60天内建设完成并投入试运行，100天内完成验收。（2）、验收合格后运维服务七年。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

2. 投标报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

项目名称：                                      （价格单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

## 三、资信技术文件格式

目　　录(参考)

(1)投标函

(2)法定代表人资格证明书及身份证复印件；有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件

(3)投标声明书

(4)投标单位概况

(5)有效的营业执照副本复印件

(6)有效的投标资格证明文件

(7)评分项对应的相关资料

（8）评分项目对应的页码和自评分（格式自拟）

1.投 标 函

致：玉环市排水管理有限公司

根据贵方                          项目（采购编号：        ）的采购文件，我方              　　（投标人名称）作为投标人正式授权　         （授权代表全名，职务）代表我方参加处理有关本投标的一切事宜。

提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资信技术投标书正本    份，副本    份；

商务投标书正本   份，副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：_________     电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________   职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

2．1法定代表人资格证明书

（采购人）：

单位名称：                                   地址：

姓名：              性别：      年龄：           职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖章）

日  期：        年     月    日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

2．2法定代表人授权委托书

（采购人）：

本授权书声明：注册为  （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权       （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关             （采购项目名称）项目（采购编号：           ）的投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

全权代表人身份证复印件（正、反面）

3.投标声明书

致：_______________（采购人）

_________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我_____________（姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

4.投标单位概况

（采购人）：

我单位参加                    （项目名称）的投标，现附上企业概况表一份，填报内容的真实性由我单位负责。

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 联系电话 |  |
| 企业性质 |  | 法人代表 |  |
| 委托代理人 |  | 职务 |  |
| 上级主管部门 |  | 工商营业执照证号 |  |
| 开户银行及帐号 |  | 经营范围和方式 |  |
| 企业资金 | 固定资产： |  |  |
|  | 自有流动资产： |  |  |
| 企业编制 职工人数 | 全员 人，其中技术人员 人 |  |  |
|  | 行政管理人员 人 |  |  |
| 青田办公场所地址 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

5.有效的营业执照副本复印件

6、投标资格证明相关资料

7、评分项对应是相关资料