玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2019-75

采购项目：玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目

采购人：玉环市环境监测站

杭州华旗招标代理有限公司

2019年9月5日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市环境监测站玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-75

二、磋商内容：

| 项目名称 | 数量 | 运维期限 | 运维地点 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目 | 5座 | 1年 | 小闾水库站、分水山站、礁头站、双庙水库站、里墩水库站 | 91万元 |

具体采购要求详见招标文件。

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目不接受联合体磋商；

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．获取方式：获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取（公告）时间：2019年9月5日至2019年9月12日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

4、报名时应提交的资料：

（1）、有效的工商营业执照营业执照（副本）复印件。

（2）、政府采购报名申请表（加盖公章）。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2019年9月25日星期三下午14点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开始进行，请在磋商当日14:00至14:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

七、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生  联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市环境监测站

联系人：沈先生       联系电话：0576-89911029

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87650185          传真：0576-87650185

地址：玉环市广陵路130号

杭州华旗招标代理有限公司

2019年9月4日

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。采购人：沈先生 0576-89911029。 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 磋商响应文件共5份（ 1份 正本 4份 副本），允许合并装订。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2019年9月25日14:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年9月25日14:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 10 %（不超过合同金额的10%） |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

供应商自行投入的运维工具、设备配置清单

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件（如有则提供）；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价是包括正常作业所需的所有员工工资、员工福利、及用工费用、材料、设备、配件、备件、损耗、包装、运输、维修、税费、利润以及完成合同条件等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共5份（ 1份 正本  4份 副本，允许合并装订）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价服务跟商务与技术内容中的服务出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、主要性能参数指标负偏离项（含） 1个 以上的。

8、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

9、磋商响应文件提供虚假材料的。

10、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

11、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

12、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

15、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费17000元，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分20分，技术、服务、资信综合评分 80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 情况 （8分） | 企业资信等级及其他证书情况，其中：环境管理体系证书、管理体系认证证书、AAA信用等级证书每提供一个得1分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 2016年起，投标人运维过浙江省内环境地表水水质自动监测站（固定式）的成功案例（评标委员会参考投标人提供的运维合同酌情打分。投标时提供合同原件备查。）每运维一个固定式水站站点得0.5分，最高得5分。相同站点不累计得分。 | 0-5 |
| 2 | 服务 计划书 （25分） | 投标人制定的运维方案是否科学、合理，并具有可操作性。评委根据方案的科学性、合理性、针对性以及可行性等特点进行评判，酌情给分。 | 0-5 |
|  |  | 投标人针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施。由评委进行评判，酌情给分。 | 0-5 |
|  |  | 突发事件的应急措施。由评委进行评判，酌情给分。 | 0-5 |
|  |  | 内部管理制度和档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理）。由评委进行评判，酌情给分。 | 0-5 |
|  |  | 根据运维所需备品备件的储备情况进行综合评分 | 0-5 |
| 3 | 技术及运维力量 （10分） | 根据项目负责人及拟派本项目工作小组人员相关资质及业绩进行综合评分。 | 0-5 |
|  |  | 拟派本项目工作小组人员组成情况、数量、配备以及车辆的合理性酌情打分，最高得5分。 | 0-5 |
| 4 | 项目保障情况 （34分） | 投标人取得主要在线监测分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮、藻类分类、生物毒性）生产商（或国内总代理商）出具的特约维修授权的（授权书原件为准），每项授权得1分（如某监测仪器涉及到2个品牌的，每个品牌以0.5分计算），最高5分。 | 0-5 |
|  |  | 根据对本项目仪器及水质状况，及对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断及相关的运维建议的是否合理。由评委进行评判给分。 | 0-5 |
|  |  | 服务特点及保证服务质量的措施。由评委进行评判，酌情给分。 | 0-4 |
|  |  | 投标人针对本项目的特别服务(若有则根据服务内容酌情打分，没有不得分)。 | 0-4 |
|  |  | 服务与技术支持（服务状况，响应的是否及时，解决问题是否迅速。完全满足招标要求得3分；负偏离一项扣1分，直至扣完3分。） | 0-3 |
|  |  | 建有涉及到本项目仪器的备品备件库以及备机（配备足够满足运维需要的仪器及耗材），评委根据备件库和备机情况酌情打分，最高为5分。 | 0-5 |
|  |  | 台州市内或本地化服务能力情况（是否有分支机构、办事处等，技术力量情况。）（需提供办事机构证明文件） | 0-5 |
|  |  | 服务特点及保证服务质量的措施。由评委进行评判，酌情给分。 | 0-3 |
| 5 | 投标书制作质量 （3分） | 标书编纂内容完整，条理清楚，结构合理，无错别字、语法错误，按照招标书要求的顺序组织编写，方便查阅，所提供方案富有针对性。标书装订整齐、双面印刷。评委酌情打分。 | 0-3 |
|  |  | 总分80分 |  |

# 第四章 项目需求

- 项目概况

目前玉环市有2座括地表水水质自动监测站（分水山站、礁头站）和3座饮用水源地水质自动监测站（小闾水库站、双庙水库站、里墩水库站），主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性、藻类分类等一系列的监测指标。

水质自动站实现了水环境实时动态监测，提高了信息的时效性、准确性；增强了水环境的预警、预测能力；完善水质水量同步监测体系，为实施污染物总量控制和交接断面考核提供了技术支撑；更好的为政府决策和公众提供服务。

为保障水质自动站正常运行，为交接断面考核、污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方全托管运维方式对5座水站进行管理。运行维护单位采取公开招投标的方式确定，有效期为一年，合同期内，供应商能严格履行合同，通过采购人的考核，可以续签一年合同。期间依据有关规定及运行维护质量进行定期或不定期考核，以确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

| 项目名称 | 数量 | 运维期限 | 运维地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目 | 5座 | 1年 | 小闾水库站、分水山站、礁头站、双庙水库站、里墩水库站 |

各站点参数配置情况清单见附表：

| 设备 点位 | 生物毒性 | 五参数 | 氨氮 | 总磷总氮 | 高锰酸盐 | 藻类分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小闾水库饮用水水质自动监测站 | 理工环科 | 美国哈希 | 德国布朗卢布 | 日本岛津 | 德国科泽 | 德国BBE |
| 双庙水库饮用水水质自动监测站 | 理工环科 | 德国WTW | 日本岛津 | 日本岛津 | 日本Yanaco | / |
| 里墩水库饮用水水质自动监测站 | 理工环科 | 德国WTW | 日本岛津 | 日本岛津 | 日本Yanaco | 德国BBE |
| 分水山地表水交界断面水质自动监测站 | / | 美国哈希 | 美国哈希 | 美国哈希 | 德国科泽 | / |
| 礁头闸地表水交界断面水质自动监测站 | / | 美国哈希 | 美国哈希 | 美国哈希 | 德国科泽 | / |

二、运维需求及内容

本次采购的项目为玉环市5个水质自动监测站的运维及管理。要求中标单位根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。

5个水质自动监测站，按仪器配置及监测项目分类：集成系统5套，五参数自动监测仪5台，CODmn自动监测仪5台，氨氮自动监测仪5台，TNP自动监测仪5台、藻类分类自动监测仪2台、生物毒性分析仪3台。工作期限为365天。

2.1水质自动监测系统的运维管理内容。

2.1.1 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂

2.1.2定期更换水站系统和仪器所需备品备件（详见2.1.10），应建立备品备件库，满足系统正常运行所需。

（一）备品备件库应有一定的库存量，并提供备品备件库的情况说明（含详细清单）。

（二）规定使用期限的，投标人根据各水站情况做好采购及更换计划。

2.1.3 对水站系统，辅助系统（包括网络线路、、视频系统）和仪器进行定期检修、保养。自动监测仪器产生的废液必须交由有资质的危险废物处置单位进行处置，并做好相应的台账登记。

2.1.4 及时排除水站系统和仪器出现的故障，（由于地震、洪水和雷击，等不可预防和不可抗拒因素造成的其他自动站系统及仪器损坏除外）。

2.1.5 对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质。

2.1.6 配合省环境监测中心、台州市环境监测中心站、玉环市环境监测站进行水站质量保证和质量质控工作。

2.1.7 随时接受省环境监测中心、台州市环境监测中心站、玉环市环境监测站不定期的工作考核及质量考核。

2.1.8 保证站房清洁，整齐。

2.1.9 认真、及时做好各类记录，每月以书面形式报玉环市环境监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 水站日远程巡视结果记录表；

- 日巡检异常数据记录表；

- 水站巡检结果记录表；

- 水站仪器设备维护记录表；

- 水站试剂更换记录表；

- 水站备品备件更换记录表；

- 故障处理申报表；

- 水站质控样核查结果记录表；

- 月度地表水水质自动监测数据统计表；

- 月度地表水水质自动监测数据月均值表（上报）；

- 月度地表水水质自动监测数据剔除原因审核表（上报）；

- 质控及比对结果上报表式（上报）。

2.1.10水质自动站运行维护要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/每月，确保管路无泥沙附着 | - 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 - 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 - 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/每月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | - 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 - 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | - 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 - 保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| 4 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2个月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | - 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 - 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 - 必要的情况替换电动球阀。 |
| 5 | 单向阀清洗 | 1次/2个月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | - 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 - 必要情况更换单向阀。 |
| 6 | 清洗液位计 | 1次/每月，确保液位计工作正常 | - 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 - 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 - 原样装回液位计。 - 必要的情况更换新液位计。 |
| 7 | 清洗样水杯喷头 | 1次/每月，确保喷头工作正常 | - 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 - 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 8 | 蠕动泵负载检查 | 1次/每月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | - 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 - 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 9 | 液位观察管清洗 | 1次/每月，确保液位观察管清洗透明 | - 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 - 拆卸部件原样装回。 |
| 10 | 压力表测试 | 1次/2个月，确保清洗后压力表读数正常 | - 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 - 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 - 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 - 原样装回压力表，注意气密性。 - 必要情况更换压力表。 |
| 11 | 取水系统综合测试 | 1次/每月，确保系统取水正常 | - 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 - 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 - 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 12 | 工控机检查 | 1次/2个月 | - 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 - 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 - 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 - 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 - 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 - 检查硬盘SATA连接线是否松动。 - 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 - 装回工控机重复1）、2）步骤。 |
| 13 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | - 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 - 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 - VPN网络设备检查，保证通讯畅通。 - 视频监控设备检查，监控视角位置。 |
| 14 | PLC检查 |  | - 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 - 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 - 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 - 确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 15 | 面板开关检查 | 1次/每周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 16 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 17 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 18 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 19 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 20 | 稳压电源清扫 |  | - 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 - 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 21 | UPS检查清扫 |  | - 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 - 检查确保UPS充放电正常。 |
| 22 | UPS电池箱清扫 |  | - 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 - 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 - 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 23 | 机柜台面清扫及检查 |  | - 检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关于完好。 |
| 24 | 实验区清扫 | 1次/每周，确保室内整齐清洁 | - 保持实验区台面清洁。 - 保持仪器设备摆放征集。 - 按要求存储试剂。 4）按要求处置废液。 |
| 25 | 高锰酸盐指数分析仪维护（德国科泽） | 1次/每周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | - 检查数据传输和报警模块是否正常。 - 更换试剂。 - 确保冷却水供应正常。 - 清除反应杯内水垢，疏通管道。 - 确保各个阀门正常。 - 更换输送全套软管（1次/每半年）。 - 添加参比电极电解液。 - 清除ORP电极上污垢，定时更换ORP电极（1次/每半年）。 - 更换温度电极（1次/每年）。 10）更换加热电极（1次/每年） |
| 26 | 氨氮分析仪维护（哈希） | 1次/每周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | - 清洗管路，确保仪器运转正常（1次/每周）,更换试剂。 - 检查气敏膜，添加电解液（1次/每周）。 - 更换工作电极（1次/每年）。 - 每周对蠕动泵管进行一次检查。 - 更换氨氮蠕动泵管以及其他氨氮全套管路（1次/每半年）。 |
| 27 | 氨氮分析仪维护（布朗卢比） |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）及时更换试剂（1次/每周）。 3）清洗管路，确保运转正常（1次/每半个月）。 4）及时更换泵管，及时更换管路（1次/每年）。 5）定期清洗比色皿（1次/每半个月）。 |
| 28 | 总磷总氮分析仪(哈希) |  | 1）检查数据传输是否正常。 2）及时更换试剂（1次/每周）。 3）检查蠕动泵运转情况。 4）更换注射器柱塞头（1次/半年）。 5）更换全套管路（1次/每年）。 6）更换纯水注射器 （1次/每年） |
| 29 | 总磷总氮分析仪(日本岛津) |  | 1）检查数据传输是否正常。 2）及时更换试剂（1次/每周）。 3）检查八通阀运转情况。 4）更换注射器柱塞头（1次/每年）。 5）更换全套管路（1次/每年）。 6）更换八通阀转子 （1次/每半年） |
| 30 | 五参数分析仪(哈希) |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 3）清洗电极更换电极液。 4）确保清洗水供应正常。 5）更换PH探头的盐桥（哈希）（1次/每年），更换PH玻璃电极（WTW）（1次/每年）。 6）更换溶氧的探头帽（1次/每年）。 7）更换浊度刷（1次/每年）。 |
| 31 | 采样器维护 | 次/每周，保证采样瓶清洁， | 1)更换蠕动泵软管。 2)更换分配臂软管。 3)更换采样管。 4)清洗采样切换阀。 5)清洗样品储藏室。 6)重新调整采样参数。 7)检查样品储藏室温度。 |

2.2 在运营维护及管理期间，中标单位必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.3投标人应按照采购人的要求进行监测数据的报告和传输，同时承担监测数据的保密责任，不得在任何时间以任何方式向外界传递、泄露和披露任何监测数据。

2.4协助省中心、台州市站和玉环市环境监测站做好水站固定资产的管理。

2.5 积极参加省中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受省中心、台州市站、玉环市环境监测站的工作考核和质控考核。

2.6按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求对运营水站进行管理。

3、总体要求

以下3.1至3.6中所包含的所有内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此提供符合性相关资料或作出书面承诺，否则视为无效投标。

- 3.1.1 中标单位必须按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求聘用足够的运行维护（至少2名）水站运维专业技术人员。投标人应了解掌握本项目所含2个水站的所有仪器的运行状况，专业技术人员必须熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。投标单位应列明或承诺指定一名技术人员进行水站数据巡查。

3.1.2投标人应具备完善的仪器设备配件供应渠道（提供厂家授权证书，要求包含本项目中所有在质保期外的监测仪器的品牌）。

3.1.3投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（必须包含应急事故处理方案），提出解决目前各水站存在问题的措施，编写全部监测仪器的仪器作业指导书。指导书应包含维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

3.2 对投标人装备的要求：

3.2.1 投标人应在采购人处建立水质自动监测系统的分析仪器备品备件库，在仪器发生故障时可直接用于维修；

3.2.2投标人必须自有实验室，能够进行试剂配制的要求。

3.2.3运维技术人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.4 投标人为实施本项目的人员和交通工具配置要求：本项目至少配置2名专业技术人员和1辆运维车辆。

3.3 对中标单位提供服务的要求

3.3.1 中标单位必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容，提供相应的作业指导书，提供技术保障等。

3.3.2 按《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求进行管理，如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。在水质自动监测系统运维及管理期间，供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受省中心站和余杭站的定期或不定期检查和考核。

3.3.3委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对采购人的任何财产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押、出售或转移；在水质自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式对合同规定的运行维护任务进行再外包。同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。中标单位应按照采购人的要求进行监测数据的报告和传输，同时承担监测数据的保密责任，不得在任何时间以任何方式向外界传递、泄露和披露任何监测数据。

3.3.4在维保期内中标单位保证运维站点区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况。

3.3.5项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

3．4、技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照浙江省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.4.1 水质自动站运行考核指标：

3.4.1.1 有效数据获取率：（有效数据/理论获取数据）×100%（有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行统计，停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的数据确实在理论获取数据中除去）。

数据上传率：（平台数据/仪器应有监测数据）×100% （平台获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行统计，停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的缺失数据确实在仪器应有监测数据中除去。

单站点数据上传率≥95％单站点的有效数据获取率≥90％，每台仪器的有效数据获取率≥85％，以每站每季度统计。

3.4.1.2 质控样检查合格率≥90％，质控样核查相对误差要求：pH值≤±0.1，其他仪器≤±10％，以每站每月统计。（溶解氧、浊度不作要求）

3.4.1.3 实验室比对合格率≥85％，实验室比对相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，以每站每月统计。

3.4.2 数据质量要求：

3.4.2.1 中标单位应按要求对水站仪器质控样核查，准确度相对误差：pH值≤±0.2，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）。并将结果报采购人。

3.4.2.2 要求中标单位按《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》对水站仪器进行校准，并将结果报采购人。

3.4.2.3 要求中标单位按自动监测系统质控要求要求送样比对，并将结果报采购人。

3.4.2.4 要求中标单位每季度一次接受采购人的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.2，溶解氧≤±0.6mg/l，其他仪器≤±10％。

3.4.2.5 要求中标单位及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

3.4.3 数据数量要求：

3.4.3.1 中标单位应保证在运营维护管理期内，确保年度有效数据获取率不小于90%。

- 3.4.3.2 采用间歇测定情况下（4小时/次），五参数自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总有机碳自动分析仪、总磷总氮水质自动分析仪等各主要监测指标，至少每周保证有6组日均值数据，不足6组以手工数据补充，但不能作为有效数据统计。

- 3.4.4 运维相关记录表格统一上报要求

- 3.4.4.1中标单位每周一提供周工作计划及上周工作总结，每天上午中标单位需派专人进行远程数据巡检，并将日巡检记录提交给采购人。

- 3.4.4.2 每月5号之前提供各个站点的月均值表、审核表、质控比对结果表、数据统计表。

3.5、应急措施要求

3.5.1 突发污染事故要求

当水站监测数据出现异常或所在断面发生污染事故时，须立即报告采购人，并在2小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送监测站进行比对测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。如因维护不及时，数据失真，造成对重大污染事故无响应的，采购人有权终止合同，并保留追究相应责任的权利。

3.5.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，必须立即用电话与书面形式报告采购人，保证在2小时内到达现场检修。涉及常规仪器故障，须在24小时内排除故障。涉及重大仪器故障，必须在72小时内排除故障。如72小时内无法排除故障，可在满足3.2.1要求时，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告采购人，由采购人确认故障处理意见。

3.6.中标单位还应做到的其他工作

3.6.1 安全保障措施：项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

3.6.2在运营维护及管理期间，中标单位必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使空气自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.6.3中标单位积极参加省环境监测中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平

3.6.4中标单位运维人员对采购人要求的其它临时性任务应保质保量完成。

4．交接方式

4.1采购人应在合同生效前向中标单位提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》；

(2)《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》；

(3)仪器试剂配方；

(4)各仪器商、集成商联系方式。

4.2在合同生效前中标单位应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案，然后进行交接。

5.服务期限：

小闾水库饮用水源地、礁头闸、分水山闸运维期限为2019年10月15日至2020年10月14日；双庙水库站、里墩水库站运维期限为：2019年12月8日至2020年12月7日）。合同期内，供应商能严格履行合同，通过采购人的考核，可以续签一年采购合同。期间依据有关规定及运行维护质量进行定期或不定期考核，以确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

6.付款方式

6.1、成交供应商与采购人签订合同前向采购人递交合同总价10％的履约保证金。在运维年度起始日起15日内支付该年度运维费用的50%；2019年12月20日前支付年度剩余的50%年度运维费用(“运维剩余费用”) ；经双方同意，每年运维结束后进行运维考核，低于考核标准的罚款将直接在履约保证金中进行相应扣除。

6.2、 付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行维保任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编号  ：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

服务内容：

资金来源：

二、项目承包范围

承包范围：

三、合同服务期

__   _年____月___日到  ___年____月___日

四、质量标准

工程质量标准：__合格_______

五、合同价款

金额（大写）：__________     ______________元（人民币）

￥：___________     __ __________元

六、工程款(进度款)支付

成交供应商与采购人签订合同前向采购人递交合同总价10％的履约保证金。在运维年度起始日起15日内支付该年度运维费用的50%；2019年12月20日前支付年度剩余的50%年度运维费用(“运维剩余费用”) ；经双方同意，每年运维结束后进行运维考核，低于考核标准的罚款将直接在履约保证金中进行相应扣除。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、标准、规范及有关技术文件

6、项目报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

九、合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点： _______________________________________________

本合同双方约定_____________________________________后生效。

十、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请项目所在地行政主管部门调解；

（2）采取第  1  种方式解决。第一种解决方式：约定向  项目所在地仲裁委员会  提请仲裁；第二种解决方式：向项目所在地人民法院提起诉讼。

采购人：（公章）_________________ 中标人：（公章）_________________________

住所：________________________  住所：____________ ___________________

法定代表人：___________________  法定代表人：__________________________

委托代表人：___________________  委托代表人：__________________________

电话：_________________________  电话：________________________________

传真：________________________  传真：_______________________________

开户银行：_____________________  开户银行：____________________________

账号：_________________________  账号：________________________________

邮政编码：____________________    邮政编码：___________________________

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1                            　　　             本

玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目

项目编号：HQ-YHZFCG-2019-75

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目（HQ-YHZFCG-2019-7514）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的玉环市地表水水质自动监测系统运行维护项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9：类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10：售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 服务期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 玉环县地表水水质自动监测数据采购 | 小写： 大写： |

填报要求：

1.总报价是包括正常作业所需的所有员工工资、员工福利、及用工费用、材料、设备、配件、备件、损耗、包装、运输、维修、税费、利润以及完成合同条件等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
|  | 合计 |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在递交磋商响应文件时需同时提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件13 针对本项目整体实施方案：

## 运维方案（包括但不限于以下内容）

## 工作基础、目标任务、工作内容、技术路线及方法、工作部署及进度安排、质量保证措施、预期成果、其他。

注明：以上内容格式不限

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件14 供应商自行投入的运维工具、设备配置清单

供应商名称：          招标编号：             名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件15：小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：